## 附表3
附表3 招标采购暨询价目录
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 主要用途 | 基本功能及配置
1 | 有创呼吸机 | 75 | 用于心肺脑复苏的呼吸支持；急性呼吸功能不全或氧合功能障碍；术中、术后呼吸支持等功能 | 基本功能： 1、有创通气：容量型控制通气、压力型控制通气、同步间歇指令通气、自主呼吸模式、纯氧供气； 2、具有报警功能，有报警信息记录存储功能； 3、具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持等功能； 4、适用于成人、儿童进行通气辅助及呼吸支持； 基本配置： 1、内置蓄电池,续航时间>1h； 2、彩色触摸屏：尺寸≥8”。
2 | 高端有创呼吸机 | 4 | 用于心肺脑复苏的呼吸支持；急性呼吸功能不全或氧合功能障碍；术中、术后呼吸支持等功能 | 基本功能： 1、有创通气：容量型控制通气、压力型控制通气、同步间歇指令通气、自主呼吸模式、纯氧供气、雾化、智能通气模式； 2、具有报警功能，有报警信息记录存储功能； 3、具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持等功能； 4、适用于成人、儿童进行通气辅助及呼吸支持； 基本配置： 1、彩色触摸屏：尺寸≥15”； 2、内置蓄电池,续航时间>1h。
3 | 无创呼吸机 | 26 | 用于治疗慢性阻塞性肺疾病等患者 | 基本功能： 1、持续气道正压通气模式、自主呼吸/时间控制模式、具备自动同步技术； 2、具有报警功能； 3、通气参数：吸气压力：4~30cmH2O、呼气压力：4~30cmH2O、呼吸频率：0~30次/分钟、吸气时间：0.5~3秒。
4 | 转运呼吸机 | 4 | 用于病人转运过程中的呼吸支持 | 基本功能： 1、有创通气：容量型控制通气、压力型控制通气、自主呼吸模式； 2、具有报警功能，有报警信息记录存储功能； 3、具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持等功能； 基本配置： 1、内置蓄电池,续航时间>1h； 2、显示屏：尺寸≥8”。
5 | 心电监护仪 | 328 | 用于对病人生命体征进行监测 | 基本功能： 1、心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、电池；具有：呼末二氧化碳(EtCO2)、双有创压力(2×IBP)监测等扩展功能； 2、显示屏：尺寸≥10”，观察波形通道≥6道；具有 VGA 视频输出接口、护士呼叫接口； 3、监护的病人类型包括：成人、儿童、新生儿； 4、低耗能，主机无风扇设计；电池≥4500mAh； 5、心电：支持3/5导心电，具备心律失常分析和 ST 分析功能；具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，具备心率变异分析功能； 6、无创血压：提供手动，自动，连续等测量模式具备动态血压分析功能，具有收缩压和舒张压的血压差报警功能； 7、血氧：具有SpO2,PR； Masimo 或 FAST或Nellcor等同等血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态； 8、呼吸：可自动选择呼吸导联模式； 9、具备多种计算功能：通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算等； 10、可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。
6 | 多参数心电监护仪 | 70 | 用于对病人生命体征进行监测 | 基本功能： 1、心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、呼末二氧化碳(EtCO2)、双有创压力(2×IBP)监测、电池等功能； 2、彩色触摸屏：尺寸≥12”，观察波形通道≥6道；具有 VGA 视频输出接口、护士呼叫接口、同步除颤接口； 3、监护的病人类型包括：成人、儿童、新生儿； 4、低耗能，主机无风扇设计；电池≥4500mAh； 5、心电：支持3/5导心电，具备心律失常分析和 ST 分析功能；具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，具备心率变异分析功能； 6、无创血压：提供手动，自动，连续等测量模式具备动态血压分析功能，具有收缩压和舒张压的血压差报警功能； 7、血氧：具有SpO2,PR； Masimo 或 FAST或Nellcor等同等血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态； 8、呼吸：可自动选择呼吸导联模式； 9、呼末二氧化碳(EtCO2)：可监测吸入CO2浓度、呼出CO2浓度、呼吸频率； 10、双有创压力(2×IBP)监测：可监测收缩压、舒张压、平均压； 11、具备多种计算功能：通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算等； 12、可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。
7 | 转运心电监护仪 | 4 | 用于对病人生命体征进行监测 | 1、基本功能：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、电池； 2、显示屏：尺寸≥5”，观察波形通道≥2道； 3、监护的病人类型包括：成人、儿童、新生儿； 4、低耗能，主机无风扇设计； 5、心电：支持3/5导心电，具备心律失常分析和 ST 分析功能；具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，具备心率变异分析功能； 6、无创血压：提供手动，自动，连续等测量模式具备动态血压分析功能，具有收缩压和舒张压的血压差报警功能； 7、血氧：具有SpO2,PR； Masimo 或 FAST或Nellcor等同等血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态； 8、呼吸：可自动选择呼吸导联模式。
8 | 心电图机 | 26 | 用于提取人体的心电波群进行形态和节律分析。 | 基本功能： 1、显示屏：≥7",采集方式：12~21导，内置打印机、蓄电池； 2、有实时波形冻结，支持波形回放。
9 | 输液泵 | 196 | 用于对患者进行恒速静脉输注药液使用 | 基本功能： 1、定量、定时、恒速、报警等功能，可校准自定义输液器，阻塞灵敏度：多档可选； 2、内置电池：续航时间≥1h。
10 | 注射泵（三通道） | 229 | 与医用注射器配合使用，用于控制注入患者体内液体流量 | 基本功能： 1、注射模式：速度模式、时间容量模式；快速输注； 2、注射器规格可自动识别；阻塞压力范围：高中低档可选；剂量范围可设 3、内置电池：续航时间≥2h； 4、流速范围不同规格注射器可调； 5、报警功能：交流电报警、电量不足报警等； 6、多通道可自由组合。
11 | 肠内营养泵 | 37 | 用于缺乏进食欲望和不能很好的口服营养物质病人的长期肠内营养液的输送 | 基本功能： 1、输送的流质范围：可输入牛奶等乳状液体、粥、汤等液体； 2、有累计量显示功能、具有快排、快输、反抽功能； 3、输液速度可调节递增或递减； 4、具有报警功能。
12 | 除颤仪 | 12 | 用于对患者进行半自动体外除颤治疗、手动异步体外除颤治疗、体外同步心脏复律治疗、无创体外起搏治疗，也可对患者进行心电、心率监护 | 基本功能： 1、具有手动除颤、AED 和同步电复律功能；具有快速电击技术；AED模式下，具备成人/婴儿切换功能； 2、内置电池；主机自带打印机； 3、主机具备≥3导心电监护功能；支持进行持续心电监护； 4、安全性：主机具备自检功能，具备自检待机状态灯指示功能。
13 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 14 | 用于对湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开等有自主呼吸的患者，通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行治疗 | 基本功能： 1、辅助氧、气道正压、减少死腔、气道湿滑； 2、具备高流量模式、低流量等模式；流量范围可调节； 3、供气回路和患者回路相互独立； 4、主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测；机器具备氧浓度调节功能。
14 | 中央监护系统 | 3 | 用于通过网络信息系统，对病人生命体征进行集中监测。 | 基本功能： 1、中央监护仪从床边病人监护仪获取实时监护数据，可同屏监测8床、16床或32床，可同时监测 ≥3 导心电，血氧, 无创血压等； 2、可支持多床位的床边监护，支持有线，无线联网； 3、报警事件联动功能； 4、可存储所有波形的全息波形数据的存储回顾功能≥200小时； 5、中央监护系统每个病人可存储≥2000 组所有报警信息，可存储≥200 小时趋势图，可存储≥2000 组所有 NBP 数据。
15 | 肢体压迫系统 | 13 | 用于肢体功能恢复，预防深静脉血栓的形成，骨科手术后的水肿，微循环不好的糖尿病患者治疗 | 基本功能： 1、压力范围可调；多种循环治疗模式； 2、具有超压报警：长鸣报警等； 3、可调节运行中的腔室压力。
16 | 输血输液加温仪(单通道） | 16 | 配合输液使用，对输入人体的液体进行加热 | 基本功能： 1、温度控制： 自动恒温控制，实时显示加热温度； 2、超温断电保护，低温报警。
17 | 输血输液加温仪（双通道） | 13 | 对患者手术前和手术过程中控制体表和体腔散热,有效控制术中低体温的发生,提高手术室护理质量,减轻患者身心痛苦及经济负担 | 1、温度控制： 自动恒温控制，实时显示加热温度； 2、超温断电保护，低温报警。
18 | 亚低温治疗仪 | 7 | 用于控制患者的体温，营造亚低温的环境 | 基本功能： 1、降温速度：每分钟不小于2℃ ； 2、体温设置：可控范围30℃～40℃； 3、水温设置：可控范围4℃～40℃； 4、可连续制冷/升温，自动控温； 5、具有报警功能。
19 | 空气消毒机 | 38 | 用于有效杀灭区域内各种细菌、病毒、繁殖体，有效去除异味、保障区域内清洁卫生、去除空气中的颗粒物、快速去除化学气体 | 基本功能： 1、设备持续工作相对时间之后使得房间空气中的自然菌的消亡率≥90%，处理后空气中平均细菌总数根据评价标准，达到消毒合格要求； 2、工作模式：手动模式：自动模式；定时模式等。
20 | 床单位消毒机 | 24 | 用于有效杀灭病床中各种细菌、病毒、繁殖体，有效去除各种药味、霉味、血腥味、臭味，保障各病床清洁卫生 | 基本功能：灭杀各种细菌、对床单、被褥、床垫、等床单位病菌具有一次性彻底杀灭功能。
21 | 振动排痰仪 | 2 | 用于通过振动起到痰液松动，易于咳出。 | 基本功能： 1、通过振动起到痰液松动而利于咳出； 2、具有定时功能； 3、具有多种震动频率，配备多种治疗头。
22 | 电动吸引器 | 19 | 1、用于医疗手术时吸引脓血等各种粘质分泌物使用 | 1、基本功能：抽吸患者的血、水、脓、痰等； 2、抽气速率：≥30L/min；极限负压值：≥-0.09MPa；噪声值≤55dB(A)； 3、储液瓶×2。
23 | 生命体征模拟仪（心电监护仪/心电图机） | 1 | 用于测试和检验病人监护仪、心电图机、电子血压计等医疗设备的基本性能 | 基本功能：检测呼吸、血氧含量、有创血压、无创血压、温度、心输出量。
24 | 气流分析仪（呼吸机/麻醉机） | 1 | 用于呼吸机/麻醉机的功能检测 | 基本功能：流量测量、压力测量、测量呼吸机参数、温度测量、湿度测量、氧浓度测量、气体校准模式、彩色触摸屏≥7"。
25 | 经皮起搏器分析仪（除颤仪） | 1 | 用于除颤监护仪和经皮起搏器的性能检测工具，能够为除颤器、除颤监护仪和经皮起搏器提供精准可靠的性能检测 | 基本功能： 1、能量输出除颤器波型、自动量程、负载电阻、脉冲触发电平、电压、电流、充电时间测量； 2、同步、ECG波形、性能波、自动除颤器测试ECG波形、起搏器性能及精度测试。
注：具体数量将以科室实际需求为准。