## Sheet1
上饶市人民医院正电子发射计算机断层显像（PET-CT）等一批医疗设备市场调研目录
序号 | 采购项目名称 | 科室 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 主要用途 | 主要技术指标
1 | 正电子发射计算机断层显像（PET-CT） | 影像科 | 1 | 2800 | 2800 | 早期肿瘤筛查及原发灶检查、肿瘤患者精准分期，疗效观察；脑神经灌注、心肌显像灌注等检查，广泛应用于临床、科研及教学 | 1、晶体厚度（MM）：≥25 2、系统灵敏度 cps/kBq（NEMA 标准，3D采集，不接受等效灵敏度）≥7.53 3、CT物理探测器排数：≥64排 4、可视空间分辨率≤0.285 5、CT球管小焦点尺寸（MM）≤07*0.6
2 | 3.0T磁共振 | 影像科 | 1 | 2800 | 2800 | 主要用于检查癫痫患者脑的能量状态和脑血流等一些临床检查 | 1.磁体系统：3.0T、超导磁体、零液氦消耗、主动+抗干扰屏蔽并多种匀场方式磁体孔径（含盖测量）孔径≥60厘米 2.2. 全数字化控制梯度系统，具备完善的降噪技术，最大单轴梯度场强(非有效值)≥60mT/m，≤80mT/m，最大单轴梯度切换率(非有效值)≥200T/m/s。 3.双源或多源射频系统，发射功率≥30kW，单个扫描野内一次扫描最大通道数，单个扫描野内一次扫描最大通道数≥64. 4.射频接收线圈---提供多种完备的普通线圈、高通道线圈及科研线圈，适用于全身各部位磁共振常规扫描、血管成像、功能成像、高分辨成像及临床科研工作. 5.主机计算机系统---功能与设备性能匹配，配有与本机性能匹配的软件系统 6. 扫描序列：常规扫描序列，全身各部位超快速成像，磁共振定量扫描（软骨、心肌），单次扫描多序列 成像技术，定量技术，配置科研平台
3 | 手术机器人 | 麻醉科 | 1 | 3500 | 3500 | 适用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科、心脏外科等科室外科手术 | 1、荧光显影功能 2、具备指压开关和手指离合器 3、高频电外科系统 4、视觉提示功能
4 | 手术显微镜（神经外科用） | 麻醉科 | 1 | 350 | 350 | 主要用于神经外科术 | 1、双目镜筒 2、目镜 3、变倍系统
5 | 骨科手术显微镜 | 麻醉科（骨科） | 1 | 150 | 150 | 主要用于脊柱术中神经操作使用 | 1、全镜组复消色差 2、工作距离连续可调 3、目镜放大倍数≥19 4、面对面对手镜
6 | 医用超声诊断系统 | 麻醉科（普外科用） | 1 | 300 | 300 | 主要用于有创诊疗引导（经皮）、术中引导（腹腔镜手术）等 | 1、液晶显示器 2、变频探头 3、腹部探头 4、腹腔镜探头
7 | 电子胆道镜系统 | 麻醉科（普外科用） | 1 | 150 | 150 | 主要用于床旁局麻经皮窦道胆道镜检查、取石、碎石及术中其他使用 | 1、图像处理主机 2、电子胆道镜
8 | 电外科工作站 | 麻醉科（普外科用） | 1 | 90 | 90 | 主要用于普外科手术治疗等开放，腔镜手术。 | 具备普通电刀功能、双极等离子电切功能、大血管闭合功能等。
9 | 电动骨组织手术设备 | 麻醉科(骨科用） | 1 | 75 | 75 | 用于骨科外科手术中的脊柱手术的切割、切除、钻孔和锯切 | 1、主机最大转速≥30000r/min 2、脚踏开放有防水，调速功能 3、配置多功能脊柱磨钻手柄；脊柱通用磨钻偏心磨钻；脊柱往复磨钻（具有软组织保护功能）
10 | 手术动力系统 | 麻醉科 | 2 | 45 | 90 | 适用综合手术动力系统适用于耳科、鼻科、鼻咽/喉部、神经外科、神经内科、骨科、脊柱外科、整形外科、口腔科等，以及术中需要切割/切开、削磨、钻孔、锯开骨质和其他组织的外科手术 | 1、电源控制主机 2、脚踏开关 3、手柄
11 | 三维后装治疗机 | 肿瘤放化科 | 1 | 420 | 420 | 用于阴道癌，子宫癌，子宫颈癌、子宫内膜癌、阴道残端癌、直肠癌等情况下腔内、管内和组织间插植等HDR近距离治疗。 | 1）放射源：Ir-192放射源2枚，新源活度约为370GBq(10Ci)±10%，其直径< 1.0mm，长度<4.6mm； 2）假源：具有施源器顶端测试功能； 3）导管连接：具有≥20条治疗通道，每个通道的可计划的驻留位置≥60个，驻留位置的间隔在1-10mm范围内可变，可变间隔1mm； 4）施源器及配套附件：钛合金三管式妇科施源器2套、阴道或直肠施源器1套、阴道残端施源器1套、组织间插植施源器1套； 5）近距离治疗计划系统：支持内外照射剂量叠加功能； 物理质控等配套设备：与系统配套的井型电离室和剂量仪1套、放射源走位精度校准工具1套、射线报警仪1套。
12 | 高端超声诊断仪 | 超声诊断室 | 1 | 260 | 260 | 主要用于泌尿系统（肾上腺、肾脏、输尿管、膀胱、前列腺）肿瘤占位的影像学诊断，介入治疗、术中定位，结石病变定位、穿刺、引流，膀胱穿刺造瘘等治疗。 | 探头配置：心脏探头1把、高频线阵探头1把、腹部微凸介入探头1把、腹部高频探头1把、腔内探头1把
13 | 高端超声诊断仪 | 超声诊断室 | 1 | 260 | 260 | 一、主要用途：支持经胸和经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、心脏、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、术中介入超声等检查全面应用。 | 探头配置：腹部探头、浅表探头、心脏探头、成人经食道探头各一把
14 | 医用空气加压氧舱 | 康复医学科 | 1 | 500 | 500 | 利用高压氧环境和高压氧治疗疾病，改善组织缺氧、血管收缩、消除某些外伤或手术伤口肿胀 | 1、一舱多室 2、治疗人数≥22人 3、过渡舱≥4人
15 | 冲击波治疗仪 | 康复医学科 | 1 | 98 | 98 | 主要用于肌肉、筋膜、肌腱、关节等软组织疼痛患者及退行性病变的物理治疗 | 冲击波产生方式: 气压弹道冲击式
16 | co2清除+CRRT | 呼吸与危重症学科 | 1 | 100 | 100 | 适用于多脏器功能替代：包括并不仅限于肾功能替代治疗、肝功能替代治疗，血浆治疗和体外CO2清除的全功能设备 | 1、具备体外CO2清除功能 2、多种血液净化治疗模式：CVVH、CVVHD、CVVHDF等 3、具备多参数屏保功能
17 | DSA | 麻醉科 | 1 | 1900 | 1900 | 复合手术室用DSA设备可与术中CT联动，可与术中CT同室或者双室安装，术中两者切换时间短，方便与术中CT协同工作，便于医生精准评估手术效果。新引进的DSA设备可以帮助患者进行一站式的诊断、治疗、复查的解决方案。可以完全满足腹部、胸部、肿瘤、神经、外周血管及心脏的介入放射学检查与治疗。并且可在实时影像信息的引导下，通过介入技术与传统外科技术联合治疗复杂的疾病，实现精准、微创治疗，缩短术后恢复时间，提高整体疗效。患者在治疗时无需在影像学科室和手术室之间多次转移，从而提高工作效率，降低手术风险。 | 1、需能够与术中CT联动，具备防碰撞保护功能； 2、具备可四向倾斜的复合手术床，以便开展外科复合手术时对特殊体位的要求； 3、C型臂可沿手术床方向移动，以便于与CT联动，并便于外科手术对操作空间的要求； 4、平板探测器成像尺寸需≥38cm x 29cm，大尺寸平板更有利于各科室对临床手术的需要，兼容性更高；
18 | CT（64排） | 麻醉科 | 1 | 1600 | 1600 | 术中CT设备可与DSA设备联动，可与DSA同室或者双室安装，术中两者切换时间短，方便与DSA协同工作，便于医生精准评估手术效果。CT可以在手术或抢救过程中实时、动态的向临床医生提供患者的形态学或功能学诊断信息，从而保证临床医生在手术或抢救过程中能够全面掌握患者的情况，可以实时对手术或抢救方案进行调整，提升临床决策力。 | 1、需能够与DSA联动，与DSA之间具备防碰撞保护功能； 2、具备滑轨功能，可术中全身螺旋扫描； 3、CT扫描架孔径≥80cm；

## Sheet2
医用超声诊断系统 | 麻醉科（普外科用） | 1 | 300 | 300
医用空气加压氧舱 | 康复医学科 | 1 | 500 | 500 | 利用高压氧环境和高压氧治疗疾病，改善组织缺氧、血管收缩、消除某些外伤或手术伤口肿胀 | 1、一舱多室 2、治疗人数≥22人 3、过渡舱≥4人
全自动发药机